## Gas analyser
Gas analyser calibration
O2 (%) | Current (mA) | CO2 (%) | Current (mA)
1.8 | 0.0047038 | 21.1 | 0.011272
20 | 0.020843 | 2 | 0.006055
Equation
O2 (%) | = | 1127.6612 | -3.5043
CO2 (%) | = | 3661.1079 | -20.168

## Old pumps
| RPM | Volume (mL) | Minutes | Seconds | Time (min) | Flow rate (mL/min) | Average
Mineral | 1.8 | 5 | 6 | 23.68 | 6.3947 | 0.7819
| 1.8 | 5 | 6 | 16.11 | 6.2685 | 0.79764
| 1.8 | 5 | 6 | 13 | 6.2167 | 0.80429 | 0.79461
| 4 | 5 | 2 | 51.8 | 2.8633 | 1.7462 | 1.7573
| 4 | 5 | 2 | 49.64 | 2.8273 | 1.7685
Glucose | 0.5 | 1 | 15 | 36.76 | 15.6127 | 0.064051
| 0.5 | 1 | 15 | 36.48 | 15.608 | 0.06407 | 0.06406
| 1.5 | 1 | 4 | 53.96 | 4.8993 | 0.20411 | 0.20484
| 1.5 | 1 | 4 | 51.86 | 4.8643 | 0.20558
NaOH | 2 | 0.5 | 5 | 2.14 | 5.0357 | 0.099292
| 2 | 0.5 | 5 | 2.71 | 5.0452 | 0.099105 | 0.099198
| 5 | 1 | 3 | 49.19 | 3.8198 | 0.26179 | 0.25605
| 5 | 1 | 3 | 59.71 | 3.9952 | 0.2503
Equations (to RPM)
[5 empty] | Flow rate | RPM
Mineral | = | 2.2852 | -0.01583 |  | 0.84086 | 1.9057
Glucose | = | 7.1031 | 0.044974 |  | 0.06494 | 0.50625
NaOH | = | 19.1267 | 0.10266 |  |  | 0.10266
New | = | 43.0336 | 1.5255 |  |  | 1.5255 |  |  |  |  | 0.0014 | 2.3039
Equations (to flow rate)
[5 empty] | RPM | Flow rate |  |  | ml/min | l/h |  |  |  |  | 1.5218
Mineral | = | 0.4376 | 0.0069271 |  | 0.1 | 0.050687 |  |  | 0.058434 | 0.003506 | 0.0032254 |  | Ratio |  | 18.2616
Glucose | = | 0.14078 | -0.0063317 |  | 0.1 | 0.0077467 |  |  | 3.506 | 42.0724 |  |  | 13.2572
NaOH | = | 0.052283 | -0.0053676 |  | 2.2 | 0.10965 |  |  | 0.003506
[13 empty] | D (1/h) | ml/h | ml/min | % error
| RPM | Volume (mL) | Minutes | Seconds | Time (min) | Flow rate (mL/min) |  |  | Input | Output |  |  | 0.0014 | 1.5218 | 0.025363
New | 0.5 | 5 | 456 | 58.32 | 456.972 | 0.010942 |  | RPM | 0.4 | 0.0091049 | Flow rate | Actual | 0.0011309 | 1.2292 | 0.020487
| 5 | 5 | 46 | 23 | 46.3833 | 0.1078 |  | Flow rate (mL/min) | 1 | 43.9322 | RPM
| 25 | 5 | 9 | 22.66 | 9.3777 | 0.53318 | [7 empty] | RPM | Flow rate (mL/min) | Total | % Glucose | D
| 50 | 5 | 4 | 22.08 | 4.368 | 1.1447 | [6 empty] | Glucose | 0 | 0 | 0.020487 | 0
| 75 | 5 | 2 | 55.57 | 2.9262 | 1.7087 | [6 empty] | Mineral | 0.9 | 0.020487
| 100 | 5 | 2 | 11.52 | 2.192 | 2.281
[13 empty] | Glucose (g/L/h) |  | Glucose solution (g/L) |  | Concentration IN
[12 empty] | g/L/h | 0.0717 |  | 285.353 | g/L | g/L
[12 empty] | g/min | 0.001299 |  | 0.28535 | g/mL | 0 | 0 | g/L/h @ specified flow rates
[12 empty] | mL/min | 0.0045521
[12 empty] | RPM | 0.19997 |  | 219677.2045 | 3661.2867
152.5536
Nitrogen (mg/L/h)
[12 empty] | mg/L/h | 0.625 |  |  |  | g/L
[6 empty] | 0.022762 | 0.022764 |  |  |  |  | mg/min | 0.011323 |  | 0.55268 | g/L | 0.55268 | 0.625 | mg/L/h @ specified flow rates
[7 empty] | 0.0060451 |  |  |  |  | mL/min | 0.020487 |  | 0.625 | Check
[12 empty] | D (1/h) | 0.0011309 |  | 1.7764e-14 | % error
[13 empty] | V1 | V2 | C1 | C2

## Pumps
[13 empty] | D (1/h) | ml/h | ml/min | % error
| RPM | Volume (mL) | Minutes | Seconds | Time (min) | Flow rate (mL/min) |  |  | Input | Output |  |  | 0.0014 | 1.5218 | 0.025363
Glucose | 25 | 5 | 10 | 41.35 | 10.6892 | 0.46776 |  | RPM | 0.4 | 0.007512 | Flow rate | Actual | 0.0015984 | 1.7374 | 0.028957
| 50 | 5 | 5 | 19.05 | 5.3175 | 0.94029 |  | Flow rate (mL/min) | 1 | 53.2481 | RPM
| 75 | 5 | 3 | 31.59 | 3.5265 | 1.4178
| 100 | 5 | 2 | 40.36 | 2.6727 | 1.8708
Mineral | 25 | 5 | 9 | 24.67 | 9.4112 | 0.53128 |  | RPM | 0.4 | 0.0084716 | Flow rate |  | 625.6295
| 50 | 5 | 4 | 42.53 | 4.7088 | 1.0618 |  | Flow rate (mL/min) | 1 | 47.2164 | RPM
| 75 | 5 | 3 | 9.14 | 3.1523 | 1.5861 | [9 empty] | Measured weight
| 100 | 5 | 2 | 21.66 | 2.361 | 2.1177 | [9 empty] | 342.6553
1.0906
[14 empty] | 1 | 10 | 31.4192 | 17.4495
[12 empty] | RPM | Flow rate (mL/min) | Total | % Glucose | L/h | ml per 200 hours
[6 empty] | 0.022762 | 0.022764 |  |  |  | Glucose | 0.4 | 0.007512 | 0.028691 | 26.1824 | 0.0017215 | 344.2932 | 1197
[7 empty] | 0.0060451 |  |  |  | Mineral | 1 | 0.021179 |  |  |  |  | 852.7068
[11 empty] | Glucose (g/L/h) |  | Glucose solution (g/L) |  | Concentration IN
[10 empty] | g/L/h | 0.0717 |  | 314.1921 | g/L | g/L
[10 empty] | g/min | 0.001287 |  | 0.31419 | g/mL | 82.2629 | 0.13149 | g/L/h @ specified flow rates
[10 empty] | mL/min | 0.0040963
[10 empty] | RPM | 0.17995 |  | 244124.6295 | 4068.7438 |  | 0.14161
169.531
Nitrogen (mg/L/h)
[10 empty] | mg/L/h | 1.25 |  |  |  | g/L
[10 empty] | mg/min | 0.022437 |  | 1.0595 | g/L | 0.7821 | 1.2501 | mg/L/h @ specified flow rates
[10 empty] | mL/min | 0.020487 |  | 1.2093 | Check
[10 empty] | D (1/h) | 0.0011414 |  | 3.2585 | % error
[13 empty] | Volume | Hours
[11 empty] | Salt solutions | g/L | 1 | 786.9396 | 10
[11 empty] | KH2.PO4 | 0.6 | 0.81281 |  | 6
[11 empty] | MgSO4.7H2O | 0.25 | 0.33867 |  | 2.5
[11 empty] | ZnSO4.7H2O | 0.088 | 0.11921 |  | 0.88
[11 empty] | FeSO4.7H2O | 0.005 | 0.0067734 |  | 0.05
[11 empty] | Urea | 1.0595 | 1.0595
Volume
[12 empty] | g/L | 0.5 | 1109.3348
[11 empty] | Glucose | 314.1921 | 171.3277
[13 empty] | V1 | V2 | C1 | C2

## Brooks
Input | Output | Air (mL/min) | Output | CO2 (mL/min)
0.02 |  | 161.0882 |  | 32.2989
0.015 |  | 109.8901 |  | 22.8159
0.01 |  | 59.4884 |  | 11.4899
0.007 |  |  |  | 4.5339
0.005 |  | 9.3662
Input equations
Air | = | 10111.3554 | -41.4337
CO2 | = | 2143.3736 | -10.0792
Output equations
Air | = | 10105.3918 | -41.392
CO2 | = | 2120.6165 | -9.4101